ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката: „Доставка на ангиографски апарат за ендоваскуларно лечение на мозъчни заболявания и ретроградна холангиопанкреатикографии за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД”

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

|  | Гентри– Подово |
| --- | --- |
|  | Достъп за работа до пациента от трите страни на масата чрез въртене на С-рамото в обхват минимум +/- 90 градуса |
|  | Дълбочина на С- рамото мин. 89 см |
|  | Коси проекции (LAO/RAO) с обхват на въртене на С-рамото минимум 300 градуса. Допустимо отклонение минимум 210 градуса |
|  | Регулиране на разстоянието източник-детектор (SID) - мин. 90÷119 см |
|  | Орбитална ротация (кранио/каудална) с обхват на въртене на С- рамото минимум 180 градуса Допустимо отклонение минимум 100 градуса |
|  | Максимална скорост на ротация (LAO/RAO) и ангулация (кранио/каудална) при неавтоматичен режим минимум 25 градуса/сек. Допустимо отклонение минимум 18 градуса/сек |
|  | Антиколизионна система |
|  | Наличие на минимум 55 програмируеми позиции. Програмирането да позволява задаване на позиции за гентрито и за масата |
|  | Привеждане на гентрито в позиция, съответстваща на образ на референтния монитор |
|  | Възможност за надграждане в последствие до бипланова система |
|  | Пациентна масa |
|  | Вертикално регулиране минимум от 80 до 100 см |
|  | Надлъжен ход на плота на масата минимум 120 см |
|  | Напречен ход на плота на масата минимум +/- 14 см |
|  | Товароносимост за пациента минимум 200 кг |
|  | Ширина на пациентния плот минимум 45 см |
|  | Дължина на пациентния плот минимум 300 см. Допустимо отклонение минимум 250 см |
|  | Плот за неврология със стеснение при главата |
|  | Въртене на масата в хоризонтална плоскост минимум от +/-90 градуса |
|  | Окомплектовка: |
|  | Матрак с формата на плота |
|  | Колани за фиксиране на пациента |
|  | Инфузионен статив |
|  | Опори за ръцете |
|  | Поставка за ръка за радиален достъп |
|  | Поставка за главата на пациента от мека материя |
|  | Държател за позициониране и обездвижване на главата на пациента. Да се върти, накланя и регулира по височина. |
|  | Ръкохватка за плаващото движение на плота с контрол на спирачките |
|  | Рентгенова тръба и колиматор |
|  | Минимум двуфокусна рентгенова тръба |
|  | Размери на малкия и големия фокус - не по-големи от 0,5 мм за малкия и 0,8 мм за големия фокус |
|  | Да притежава техника на управляема решетка за намаляване на меката радиация при импулсни режими |
|  | Максимален ток при пулсова флуороскопия минимум 300 mA. Допустимо отклонение минимум 130 mA |
|  | Топлинен капацитет на анода на тръбата минимум 3,500 MHU |
|  | Топлоотдаване на анода минимум 520 kHU/мин. |
|  | Предварителна филтрация с няколко избираеми филтъра – да се посочат |
|  | Позициониране на блендите на колиматора върху последния запаметен образ без радиация – виртуална колимация |
|  | Високоволтов рентгенов генератор |
|  | Високочестотен с микропроцесорен контрол |
|  | Максимална мощност – минимум 100 kW |
|  | Напрежение – минимален обхват 50 – 125 kV за всички режими |
|  | Максимален ток - минимум 1000 mA |
|  | Минимум три импулсни поредици с ниска скорост (до 15 кадъра/сек) и високочестотни поредици от минимум 25 кадъра/сек. |
|  | Автоматичен контрол на ток и напрежение |
|  | Детекторна система |
|  | Физически размер на детектора не по-малък от 30 х 40 см |
|  | Избираеми входящи (магнификационни) полета минимум 4 броя. Да се посочат размерите им |
|  | Образна матрица на детектора с размер минимум 2000 х 1500 пиксела при дълбочина на сканиране/динамичен обхват 14 бита |
|  | Детекторът да бъде с висока резолюция – не по-малка от 2.5 lp/мм |
|  | Квантова ефективност (DQE) > 75% |
|  | Визуализация и управление на системата |
|  | Процедурна зала: |
|  | Медицински монитор/и в процедурната зала с възможност за едновременно показване на минимум 6 образа (жив, референтен, реконструкции, ехографски образ, образ от допълнителен/външен източник, хемодинамичната система) с размер на образите, еквивалентен на образ върху 19‘‘ монитор |
|  | Контролен модул/и за: управление на движенията, управление на образната верига, управление на функциите на системата от тъч-скрийн екран, управление на монитора |
|  | Контролният модул/и на ангиографа в процедурната зала да позволява/т монтаж от различни страни на масата или на подвижна стойка. |
|  | Контролна зала (предзала): |
|  | Два медицински образни монитора. Размер на мониторите минимум 21‘‘, резолюция минимум 1.3 мегапиксела |
|  | Два цветни монитора за хемодинамичната система минимум 21‘‘ |
|  | Модул/и за управление прегледа на изображения и кино поредици |
|  | Системата да позволява на единия монитор в процедурната зала да се извършва преглед на преминал пациент или подготовка на нов, едновременно с текущата процедура |
|  | DICOM функционалност – да поддържа минимум следните функции: DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Print, както и DICOM структурен рапорт за дозата |
|  | Операторска конзола и функционалност |
|  | Запаметяване на последни скопични серии за преглеждане и запис с продължителност мин 15 секунди. |
|  | Запаметяване на минимум 50 000 образа в матрица 1Кх1К |
|  | Обработки на образа (контраст, яркост, subtraction, landmarking, pixel shift, roam, увеличение на образа, негатив/позитив и др.) |
|  | Дигитална субтракционна ангиография със създаване на пътна карта (roadmap) |
|  | Наличие на алгоритми/методи за компенсация на движение на пациента при дигитална субтракционна ангиография. |
|  | Програма/и за измерване и анализ на периферни и коронарни съдове: диаметри, разстояния, ъгли, автоматичен анализ на съда вкл. стенозата. |
|  | Възможност за създаване на комплекти от протоколи за изследване и инструкции за персонала с цел автоматизация и проследимост на процесите. |
|  | Програма за ротационна ангиография с възможност за изобразяване на нативни и субтракционни серии/образи. |
|  | Възможност за извършване на ротационната ангиография в позиция на гентрито при главата на пациента и странично (напречно на пациента). |
|  | Пакет за 3D ротационна ангиография включително анализ на съдове, виртуално стентиране, анализ на аневризми, обемни изчисления. Реконструкции сминимум:обемно рендиране, MIP, MPR, интралуменно. Управление от предзала и от масата на ангиографа. 3D образът на монитора да следва движението на гентрито и обратно. |
|  | Програма за създаване на обемна пътна карта (roadmap) чрез наслагване в реално време на скопичен образ и 3D модел на съдовете, получен от ротационната ангиография или от КТ или ЯМР изследване. |
|  | Наличие на програма за показване модела на кръвотока в основния съд и в аневризма. Качествена и количествена оценка на скоростите на кръвотока в основния съд. Качествена и количествена оценка на промяната в кръвотока на аневризма след поставяне на флоу дивертор. ДА/НЕ- да се посочи |
|  | Програма за визуализация на ангио перфузията в изследваните области. Количествен и качествен анализ на ангио перфузията. |
|  | Програма за наслагване на образи от ангиографа с образи от КТ или ЯМР за ендоваскуларна навигация |
|  | Програма за компютър-томографски-подобни образи за изобразяване на меки тъкани, кости и съдове. Аквизиция с кадрова честота >= 50 кадъра/сек |
|  | Програма за 3D иглена навигация в реално време. Създаване на траектории върху образи от ангиографа или такива от КТили ЯМР |
|  | Програма за визуализация с висока резолюция на фини съдове и ендоваскуларни устройства при неврорадиологични интервенции. Визуализация на съда/ове след тромба при исхемичен инсулт |
|  | DVD записващо устройство на конзолата |
|  | Работна станция за извършване на образните обработки и преглед на DICOM образи от други модалности. Показване на образите както в контролната, така и в процедурната зала. |
|  | Физиомониторна система за следене на хемодинамичните параметрите на пациента |
|  | Да мониторира минимум следните параметри: инвазивно налягане (мин. 4 канала), неинвазивно кръвно налягане, кислородна сатурация, ЕКГ, минутен сърдечен обем (СО), респирация, температура. |
|  | Хемодинамичен анализ. Запис на всички вълни |
|  | Показване на хемодинамичните показатели на монитор в процедурната зала |
|  | Функция за представяне на артериалното дърво с въвеждане на параметри за заболяването и процедурата. Да има шаблони за различни артериални зони – минимум церебрална, каротидна и коронарна |
|  | Допълнителни приспособления и изисквания |
|  | Рентгенозащитен екран на таванно окачване |
|  | Рентгенозащитна престилка за долната част на тялото на оператора |
|  | DAP камера за измерване на радиацията |
|  | Таванна процедурна лампа, осветеност минимум 45 000 лукса със стерилизируеми ръкохватки |
|  | Интерком |
|  | Непрекъснато токозахранващо устройство (UPS) за компютърана физиомониторната система |
|  | Галванично изолиран конектор в процедурната зала за свързване на видеосигнал от външно устройство и показване на неговия образ на единия от мониторите |

* или еквивалентни характеристики на посочените