Техническа спецификация за софтуерно и хардуерно надграждане на съществуваща система за 3D визуализация

- Софтуери за обработка на образи от компютърен томограф:

  - Софтуер за количествена оценка на коронарни калцификации и сравнение на получената стойност със съответните стойности на референтна група здрави пациенти

  - Софтуер за оценка на коронарни артерии, включително за оценка на стенози; Автоматична сегментация и маркиране на основните коронарни артерии (RCA, LAD, CX); 3D визуализация на коронарното дърво, включително дисплей на кардио и коронарна анатомия

  - Софтуер за оценка на патология на съдове (различни от коронарни артерии), включително стенози; бърза и лесна сегментация на съдове и представянето им чрез CPR; представяне на информация относно диаметъра на стенозата, площта и др.

  - Софтуер за функционална оценка на лявата камера (left ventricular) на сърцето; Автоматична сегментация на обема на лявата камера и миокардната стена на лявата камера във всички сърдечни фази

  - Софтуер за визуализиране (без костите) и оценка на комплексни интракраниални васкуларни структури; очертаване на аневризми и друга васкуларна патология; автоматично премахване на костни структури от главата и врата

1.6 Софтуер за количествена оценка на динамични образи, даващ възможност за бърза оценка на типа и обхвата на церебрални перфузионни нарушения

- Софтуер за обработка на образи магнитно-резонансен томограф:

  - Софтуер за оценка на образи от магнитно-резонансен томограф, включително предварително зададени изгледи (layouts) за различни части на тялото

Ъпгрейд на съществуващ компютърен томограф SOMATOM Definition AS64

- Ъпгрейд с итеративна техника за реконструкция на базата на суровите данни на съществуващ компютърен томограф SOMATOM Definition AS64, която дава възможност за намаляване на дозата с до 60%

Хардуерен ъпгрейд:

- Компоненти на инжекционната система

  - Инжекционната система да включва инжектор и пулт за дистанционно управление на инжектора

- Изисквания към конструкцията на инжектора

  - Инжекционната глава и терминалът за управление на инжектора да са отделени един от друг и да могат да се въртят самостоятелно и независимо един от друг

  - Инжекционната глава да може да се завърта от вертикалнa позиция  (90° спрямо хоризонтала, т.н. позиция за пълнене на спинцовката) до под хоризонтална позиция (т.н. позиция за инжектиране)

  - Допълнителен ръчен бутон за контрол на инжекционния процес (стартиране, прекратяване, задържане на инжекцията)

- Изисквания към терминала за управление на инжектора

  - Цветен сензорен диспей с графичен потребителски интерфейс

  - Бутони за ръчно движение на буталото напред и назад (обезвъздушаване на инжекцинната системата и/или ръчно пълнене на спринцовката)

  - Терминалът за управление трябва да позволява минимум следните функции:

- подготовка на инжекционната система за инжектиране (пълнене на спринцовката и обезвъздушаване)

- контрол върху инжекционния процес (стартиране, прекратяване, задържане на инжекцията)

- контрол върху инжекционните профили (конфигуриране, запаметяване, зареждане)

- Изисквания към пулта за дистанционно управление

  - Цветен сензорен дисплей с графичен потребителски интерфейс

  - Пултът за дистанционно управление да позволява минимум следните функции:

  - контрол върху инжекционния процес (стартиране, прекратяване, задържане на инжекцията)

  - контрол върху инжекционните профили (конфигуриране, запаметяване, зареждане)

  - Безжична връзка към инжектора

- Функционални изисквания

5.1. Инжекторът да може да бъде активиран за инжекция само когато инжекционната глава е в позиция за инжектиране, т.е. наклонена надолу под хоризонталната си позиция.

5.2. Отопление на спринцовката

5.3. Крива на налягането - графично изобразяване на инжекционното налягане в реално време, както на терминала така и на пулта за дистанционно управление

5.4. Автоматично пълнене на спринцовката с произволно зададен обем от потребителя

5.5.Задържане на инжекционния процес от потребителя за неограничено време с възможност за продължаване или прекратяване на инжекционния процес

5.6. Автоматично  /програмирано в инжекционния профил/ задържане на инжекционния процес за неограничено време с възможност за продължаване или прекратяване на инжекционния процес.

5.7. Промяна концентрацията на контрасното вещество /едновременно инжектиране на контрасно вещество и солеви разтвор/;

5.8. Тестова инжекция за проверка положението на инжекционната игла;

5.9. Автоматичен контрол на инжекционното налягане;

- Изисквания към инжекционните параметри

6.1. Максимален брой на инжекционните фази в един инжекционен профил не по-малко от 4

6.2. Инжекционен обем за една фаза – програмируем, минимум в диапазона от 1 до 200 мл

6.3. Скорост на инжектиране – програмируема, минимум в диапазона от 0,1 до 10 мл/с.

6.4. Концентрация – програмируема за всяка фаза;

6.5. Инжекционно закъснение – програмируемо, минимум в диапазона от 0 до 255 секунди

6.6. Фазово закъснение (закъснение между две инжекционни фази) – програмируемо, минимум в диапазона от 0 до 255 секунди

6.7. Максимално инжекционно налягане – програмируемо, минимум в диапазона от 5 до 21 bar

6.8. Брой на инжекционните профили – минимум 32

Минималният гаранционен срок за доставения инжектор е 12 месеца.