Техническа спецификация на

фабрично нова центрофугална помпена система, предназначена за употреба при екстракорпорална циркулация, с възможност за ползване, като отделен модул за по-дълъг период на реанимация.

Системата следва да включва:

- Задвижващ агрегат

- притежаващ пасивна вентилационна система

- скорост от 0 до 300 оборота/мин

- точност на скоростта- ±10 оборота/мин

- капкова проба- IPX2

- напрежение мин: 20V DC

Контролно табло за помпата:

2. RPM дисплей: от 0 до 3500 оборота/мин

- Резолюция на показаната актуална стойност: 1 оборот/мин

- Резолюция на указаната конфигурирана стойност: 1оборот/мин

3.Обхват на измерване:

- поток:от -10 до +10.0 л/мин

- резолюция на 7-сегментния дисплей на потока: 0.1 л/мин < 0 л/мин

  - л/мин > 0 л/мин

- точност на измервания поток: ± 10% от актуалната стойност и/или ± 0.1 л/мин

4.Алармени лимити на показвания поток

- твърде висок: 0.5 до + 10.0 л/мин

- твърде слаб/нисък 0.0 до 5.0 л/мин

- ретрограден поток 0.0 до 1.0 л/мин

5.Дисплей на налягането

- обхват на дисплея от -99 до +999mmHg

- резолюция  1mmHg

- точност на отмерените стойности  ±5mmHg

6.Електрически параметри

-     капкова проба- IPX2

- Напрежение  24 V снабдявано, чрез ЕКК/Центрифугална помпена система

- Да притежава захранване от 24V  и свързващ кабел за ЕЕК

- Сензор за потока- измерващ времето за предаване на ултрасоничен пулс по и срещу посоката на потока, измервайки поточните стойности, чрез разликата

- Пълен авариен задвижващ агрегат за помпата

- Отразяване на скоростта

- Резолюция: 500 оборота/мин към LED (започващо от 1000 оборота/мин)

- Образен обхват на скоростта: 1000 до 4000 оборота/мин

- Точност: ±250 оборота/мин

- Електронна дистанционно-контролирана тръбна клампа, с възможност за затваряне на артериалната линия за 300ms, в случай на аларма; да бъде с възможност за автоматично и ръчно опериране; работеща с помощта на UPS-а на Помпената конзола или включена към система.

- Центрофугална помпена конзола, включваща:

- сензор за ниво и мехурчета, задействащ звукова и визуална аларма в случай на състояние на ниско ниво.Да активира електронната клампа, но да не спира самата помпа.

- Сензор за налягане, който при алармиращо състояние на налягането, се използва за звукова и визуална аларма, да не  спира самата помпа

- Да е снабдена с количка за центрофугалната помпена система, с лостове за монтиране на компонентите и колелца, въртящи се във всички посоки за по-лесно придвижване

- Да е снабдена механичен смесител на газове (въздух и кислород)

- Наличие на кабелна система, състояща се от 6 компонента.

Консуматив към системата:

Оксигенатор/ стандартен избор при ЕКМО процедури

Мембранен оксигенатор, с възможност за използване до 5дни в реанимация. Интегриран топлообменник от стомана. Максимален кръвен поток 5л./мин, прайм обем до 150мл., площ на мембранната повърхност не повече 1.2м². Фосфорилхолиново покритие на оксигенатора и тръбния сет към него.

Изготвил: ………………………..                                      Съгласувал:…………………….

Гл.инж.Отдел медицинска техника	         Началник Отделение по Кардиохирургия

/инж.Ив.Русев/                                   		               /Д-р З.Въжев ,дм/