|  | Подвижна конзола за 3 до 6 броя помпи. Възможност за поставяне на различни центрофугални помпи в и около подвижната конзола. |
| --- | --- |
|  | Аварийно захранване – от 20 до 180 минути минимум с гаранция на акумулатора 3 години. |
|  | Ролкови помпи с централна оклузия с продължителен и пулсативенкръвоток – 3 броя. Дигитален и аналогов дисплей за обороти и дебит, с възможност за лесна смяна на ролковите помпи и самозаключваща се оклузия. |
|  | Двойна ролкова кардиоплегична помпа. С две глави и независимо управление в един ковпус. |
|  | Задвижване с електродвигатели без ремъчни предавки и без необходимост от обслужване. |
|  | Подвижен контролен панел, съдържащ дисплей и контролни модули на всички отделни съоръжения с възможност от 3 до 6 слота. Взаимно заменяеми при необходимост. |
|  | Възможност за окомплектовка със система за мониторинг и измерване на HCT, Vsat, O2,Вен.Темп. Холдер за измерващата глава – 2 броя. |
|  | 3-канален таймер с различни режими. |
|  | Температурен монитор. Минимум 4 канала за модул. |
|  | Термистори и температурни проби за измерване в оксигенатора – 4 броя. |
|  | Двоен контрол за налягане с два независими канала. |
|  | Трансдюсери за налалягане и 2 броя холдери за тях. За многократна употреба. |
|  | Ниво детектор и нива контрол с опция за регулиране на скоростта на помпата и възможност за контрол на 2 помпени глави с. |
|  | Поставка за ниво детектор. |
|  | Бъбъл детектор и бъбъл контрол. Чувствителност – 0,004ml(3/16), 0,022ml(1/4),0,065ml(1/2-3/8),0,087ml(3/8). - С визуална и звукова регистрация. С детекция на малки, средни и големи въздушни мехури и възможност за контрол на 2 помпени глави. |
|  | Газ миксер с две камери. С възможност за свързване с общоболничната система за медицински газове |
|  | Кардиоплегичен контрол с възможност за напомняне при подаването, включващ контрол за налягане, дебит, бъбъл детектор, таймери за процедурата. |
|  | Панел за контрол на работата с пулсативен ток. |
|  | Хоризонтални метални неръждаеми поставки, достатъчно широки за покриване на 2 броя помпи. |
|  | Държачи за кабели и тръби. |
|  | Осигурителна поставка за допълнителни инструменти, модули и компоненти. |
|  | Максимално тегло на цялата система – 90 кг. |
|  | Челюсти на ролковите помпи –1/2,3/8,1/4,1/8,3/16,17/64,3/32,5/16,3/16 няколко чифта, с различни цветови кодове – за артериалните помпи, за двойната кардиоплегична помпа, включително универсален модифициран конектор за различните видове тръби, настройващ се само с въртене. |
|  | Стол за перфузионист |
|  | Топлообменник с цифров дисплей, с три отделни водни резервоара и три отделни циркулации, работещи едновременно с възможност за ръчен и дистанционен контрол и визуализация на параметрите. |
|  | Дюшек за топлообменник за възрастни пациенти – 2 броя с тръбен сет за него и адаптиращ конектор. |
|  | Перфузионен софтуер. Наличие на системен софтуер и хардуер за анализ на архив на ЕКК процедури с възможност за трансфер на данните на електронен носител. |
|  | Хардуер – ноутбук или датапад. |
|  | Възможност за връзка към допълнителни апарати - пациентен монитор и други. |
|  | Възможност за допълнително надграждане със стационарни и портативни компоненти с централно и дистанционно управление. |
|  | Възможност за софтурно надграждане на системата. |
|  | Възможност за индивидуално конфигуриране на всички параметри според нуждите напарсонала. |
|  | Възможност за индивидуално сортиране на графиките и показателите при всички параметри. |
|  | LED лампа с гъвкаво рамо. |
|  | Наличие на електронно клампиращо устройство. |

Изготвил:……………….							Съгласувал:………………………….