Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

| № | Вид | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гинекологичен стол с ел. управление | 1 |
| 2 | Гинекологичен стол с ел. управление, с вграден колпоскоп и LED монитор | 1 |
| 3 | Електронна везна за новородено | 1 |
| 4 | Светлинен микроскоп - LED осветление, 20мм зрително поле, цветно кодиран кондензатор | 1 |

1. Технически спецификации на Гинекологичен стол

Технически параметри и характеристики:

- електро-хидравличен

- управление на всички функции на стола чрез педал

- 3 секции: секция глава; секция гръб и секция седалище

- електрически движения на гинекологичния стол:

* нагоре: не по-ниско от 890мм

* надолу: не по-високо от 600 мм

* Trendelenburg/Rev. Trendelenburg: не по-малко от  +/ -17

* секции гръб и глава: диапазон не по-малък от 0 до +50

* промяна на ъгъла между секция седалище и секции гръб и глава: диапазон не по-малък   от 130 до 180

- вграден леген от неръждаема стомана

- вградено в секция гръб гнездо за ролка хартия

- ергономичен, лесен за почистване и поддържане

- захранване: 220V/50Hz

- възможност за повдигане на пациент с тегло не по-малко от 200 кг

- възможност за избор на цвета на кожата, метала и пластмасовата части на стола

- възможност за нивелиране основата на стола към пода

- основите за монтиране на кракодържателите за поза гинекологична към стола да служат и за странични ръкохватки за пациента

Принадлежности към стола:

- Кракодържатели за поза гинекологична, тип Гьопел, комплект с основите за тяхното		монтиране към стола – 1 чифт

- Подложка за главата – 1 брой

- Метален леген, неръждаема стомана, с размери 355x325x65 мм +/- 5% – 1 брой

2. Технически спецификации на Гинекологичен стол  с вграден  колпоскоп и монитор

Гинекологичен стол

Технически параметри и характеристики:

- електро-хидравличен

- управление на всички функции на стола чрез:

* педал

* дистанционно управление с LCD графичен екран за визуализация на избраните функции - 3 секции: секция глава; секция гръб и секция седалище

- електрически движения на гинекологичния стол:

* нагоре: не по-ниско от 890мм

* надолу: не по-високо от 600 мм

* Trendelenburg/Rev. Trendelenburg: не по-малко от  +/ -17

* секции гръб и глава: диапазон не по-малък от 0 до +50

* промяна на ъгъла между секция седалище и секции гръб и глава: диапазон не по-малък   от 130 до 180

- функция памет със запаметяване на не по-малко от осем работни позиции на стола

- вграден леген от неръждаема стомана

- вградено в секция гръб гнездо за ролка хартия

- ергономичен, лесен за почистване и поддържане

- захранване: 220V/50Hz

- възможност за повдигане на пациент с тегло не по-малко от 200 кг

- възможност за избор на цвета на кожата, метала и пластмасовата части на стола

- възможност за нивелиране основата на стола към пода

- основите за монтиране на кракодържателите за поза гинекологична към стола да служат и за странични ръкохватки за пациента

Принадлежности към стола:

- Кракодържатели за поза гинекологична, тип Гьопел, комплект с основите за тяхното		монтиране към стола – 1 чифт

- Подложка за главата – 1 брой

- Метален леген, неръждаема стомана, с размери 355x325x65 мм +/- 5% – 1 брой

Интегриран видео колпскоп с монитор

Технически параметри и характеристики:

- интегриран в гинекологичният стол видео колпоскоп Full HD с интегриран 	видео монитор

- формат на видео камерата Full HD 1080i

- резолюция 1920 x 1080 пиксела

- zoom: оптически от 4х до 30х; фиксиран 15x/6x

- работно разстояние: не по-малък диапазон от 250 до 320 мм

- фокусировка: автоматична и ръчна

- бял баланс: автоматичен и ръчен

- наличие на зелена светлина с електронен филтър за подобряване на визуализацията

на васкуларните структури при Папаниколау тест

- наличие на червена светлина в комбинация с топла бяла светлина

- наличие на LED осветление с две степени на интензитет

- живот на LED източника: не по-малко от 10 години

- цветова температура:  5500 К

- архивиращи функции:

* запис на снимка

* запис на видео

- интегриран видео монитор, не по-малък от 21 инча, Full HD

- възможност за визуализация на видео монитора както на образ от колпоскопа така и от

външен цифров видео източник като например ултразвуков скенер (ехограф)

- специализиран софтуер за съхранение на снимки и видео и изграждане на пациентна

база данни

- възможност за трансфер на данни до болничната информационна система

- трансфер на данни: LAN посредством мрежови кабел

- операционна система: Windows 7 или по-висока версия.

3. Технически спецификации електронна везна за новородено

Технически параметри и характеристики:

- Максимален капацитет не по-малко от 20кг

- Стъпка на измерване не повече от 5г

- Възможност за избор на минимум два вида мерни единици

- Индикатор за нивото на заряд на батериите

- Възможност за запаметяване на измерената стойност

4. Технически спецификации на светлинен микроскоп

Лабораторен микроскоп за работа с преминаваща светлина, светло поле

Всички оптични елементи  да са изработени от безоловно стъкло

Оптика коригирана за безкрайност

Тялото на микроскопа да е с антибактериално покритие

Вградена в тялото на микроскопа ръкохватка за лесно преместване

Захранващ кабел с възможност за прибиране в специален отсег

Микроскопско тяло с вграден револвер за 4 обектива

X/Y предметна масичка с държач за препарат и десен винт за преместване

Вграден Abbe кондензер, предварително центриран и фокусиран със слот за допълнителни слайдери за работа с фазов контраст и тъмно поле

Микро и макро винт двустранно разположени за прецизно фокусиране

Вградено LED осветление с гарантиран живот от 20 години и с функция за самоизклюване след 2 часа в случай на забравяне

Бинокулярен метален тубус с плавно вътрене на 360°, V образна настройка на между очното разстояние в диапазон не по-малък от 52 до 75мм, ъгъл на наблюдение 45°

Вградени в бинокулярния тубус широкоъгълни окуляри с увеличение 10х и видимо поле 18, с очни протектори без възможност за изваждане и изгубване

Планахроматни обективи  4x/0.10, 10x/0.22,  40x/0.65,  100x/1.25 имерсионен

Възможност за монтаж на вградена камера между микроскопското тяло и бинокулярната глава -без нужда от използване на тринокулярна зрителна глава и C-mount

Възможност за надграждане с флуоресценция