## Спецификация
Спецификация на Компютър томограф/Симулатор за изчисляване и определяне (планиране) на физическите параметри при радиохирургия със CyberKnife
Минимални задължителни технически параметри
1. Гентри
1.1 Отвор на гентрито - минимум 90 см. Допустимо отклонение - минимум 80 см.
1.2 Възможност за наклон на гентрито - минимум ± 30º
1.3 Поле на визуализация - минимум 60 см.
1.4 Най-кратко време за ротация на 360 градуса - ≤ 0,5 сек.
2. Пациентна маса
2.1 Обхват на сканиране - минимум 160 см.
2.2 Точност на позициониране на масата ± 0,25 мм
2.3 Товароносимост на масата при гарантиране на точността на позициониране - минимум 200 кг.
2.4 Плоска приставка/плот към масата от фиброкарбон, подходящ за работа с кибер нож
3. Рентгенова тръба
3.1 Максимален ток на тръбата - минимум 500 mА
3.2 Обхват на кV - минимум 70÷140 kV. Допустимо отклонение - минимум 90÷135 kV.
3.3 Топлоотдаване /охлаждане/ на анода - минимум 3 MHU/min. Допустимо отклонение 1,2 ÷ 3 MHU/min.
4. Генератор - мощност мининимум 60 кW
5. Детекторна система
5.1 Брой получени (acquired) срезове за една ротация на 360º - минимум 20. Допустимо отклонение - минимум 16.
6. Сканиране и реконструкция
6.1 Поне две възможности на дебелина на реконструирани срезове ≤ 1,5 мм
7. Операторска конзола
7.1 Потребителски интерфейс: прозорец/ меню базиран, с използване на мишка и клавиатура
7.2 Един брой цветен LCD/TFT монитор с резолюция минимум 1280 х 1024 и диагонал минимум 19"
7.3 Капацитет на твърдия диск за съхранение на образи - минимум 250 000 образа
7.4 Оперативна памет - минимум 4 GB
7.5 Дълготрайно запаметяване на CD и/или DVD
7.6 Автоматично оптимизиране на дозата базирано на обзорния скен.
7.7 Мултипланарна реконструкция в реално време.
7.8 3D обработка на образи
7.9 Софтуер за извършване на аквизиция, синхронизирана с дишането на пациента
7.10 Софтуер за оптимизиране на оценката на 4D образи, чрез визуализиране на изследвания, извършени чрез синхронизация с дишането
7.11 Наличие на метод/алгоритъм за намаляване влиянието на артефакти от метални импланти върху образа
7.12 Област от хендсфилдовите единици: да покрива диапазона от -1024 до + 30710
8. Самостоятелна работна станция със софтуер за симулиране на лъчелечение
8.1 Потребителски интерфейс: прозорец/ меню базиран, с използване на мишка и клавиатура
8.2 Два броя цветни LCD/TFT монитори с резолюция 1280х1024 и диагонал минимум 19"
8.3 Софтуер за виртуална симулация на лъчелечение: Локализация - автоматична, полуавтоматична и ръчна; Определяне на референтната точка; Лазерноподпомагано маркиране на кожата на пациента; Симулация
8.4 Софтуер за 3D и 4D визуализация в реално време чрез използване на техника за обемно рендиране
9. Мултимодална работна станция
9.1 Софтуер за визуализация на образи:
2D
MPR
MPR thick
MPR/MPR fusion
MIP
MIP thin
MinIP
VRT
VRT thin
9.2 Хардуер:
Процесор - Intel Quad-Core Xeon E5-1603 2.8 Ghz или по-добър
RAM - ≥ 8 GB
Хард диск - ≥ 3 GB
Графична карта - поддръжка OpenGL 2.0 или по-висока
Цветен медицински дисплей - мин. 2,3 MP
10. Аксесоари
10.1 Лазери за 3D позициониране на пациента, с подвижен сагитален лазер, софтуер за управление.
10.2 Лъчезащитно оловно стъкло - мин. 100х120 см
10.3 Интерфейс за свързване на външно устройство за отчитане на дишането (gating device)
Гаранционен срок на тръбата - минимум 24 месеца, считано от датата на пускане в действие на апарата - декларация от участника
Гаранционен срок на компютър томографа/симулатор - минимум 12 месеца, считано от датата на пускане в действие на апарата - декларация от участника