## Sheet1
Спецификация на Възложитея | Изисквания на Възложителя | Конкретни параметри- предложени от участника | страница на брошура, каталог или др. докумант от които са видни пораметрите на предложението
Топлинен капацитет на анода | минимум 6,3 MHU
Ъгъл на анода | 7 ˚
Диаметър на анода | минимум 200mm
Максимален аноден ток | Минимум 400mA
Максимално напрежение анод-катод | минимум 140kV
Топлинен капаците на хаубе | минимум 5 500 KHU
Топлоотдаване на анода | минимум 10kW
Максимална мощност при голям фокус за 20 сек | минимум 53 kW
Скорост на ротация на анода | минимум 8400 обр.

## Техничеко предложение
Приложение № 4
Техническо предложение - образец
Наименование на Участника:
Представлявано от :
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
Техническо предложение за „Доставка, чрез покупко-продажба на изплащане на фабрично нова рентгенова тръба, съвместима с Компютърен томограф модел Bright Speed 16, Elite, GE, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ“
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
Спецификация на Възложитея | Изисквания на Възложителя | Конкретни параметри- предложени от участника | страница на брошура, каталог или др. документ от които са видни пораметрите на предложението
Топлинен капацитет на анода | минимум 6,3 MHU
Ъгъл на анода | 7 ˚
Диаметър на анода | минимум 200mm
Максимален аноден ток | Минимум 400mA
Максимално напрежение анод-катод | минимум 140kV
Топлинен капаците на хаубе | минимум 5 500 KHU
Топлоотдаване на анода | минимум 10kW
Максимална мощност при голям фокус за 20 сек | минимум 53 kW
Скорост на ротация на анода | минимум 8400 обр.
модел и производител на предложената от участника рентгенова тръба: ………….
Предложената от нас рентгенова тръба е фабирчно нова.
Правно обвързващ подпис:
Дата | ________/ _________ / ______