Технически характеристики на рентгенова тръба съвместима с компютърен томограф Bright Speed 16 Elite, производство на GE.

Рентгеновата тръба трябва да отговаря на следните условия:

- да е технически съвместима и предназначена за подмяна на оригиналната рентгенова тръба в Компютърен томограф Bright Speed 16 Elite, производство на GE;

- да има официален документ от производителя за съответствие с Компютърен томограф Bright Speed 16 Elite;

- да има CE сертификат на производителя и на рентгеновата тръба;

- да отговаря на следните минимални технически характеристики:

| Спецификация | Изисквания |
| --- | --- |
| Топлинен капацитет на анода | минимум 6,3 MHU |
| Ъгъл на анода | 7 ˚ |
| Диаметър на анода | минимум 200mm |
| Максимален аноден ток | Минимум 400mA |
| Максимално напрежение анод-катод | минимум 140kV |
| Топлинен капаците на хаубе | минимум 5 500 KHU |
| Топлоотдаване на анода | минимум 10kW |
| Максимална мощност при голям фокус за 20 сек | минимум 53 kW |
| Скорост на ротация на анода | минимум 8400 обр. |