**Приложение № 3**

**Техническа спецификация на блок за топлообмен „Вода – Вода‘‘ съвместима с наличния линеен ускорител Siemens Primus Mid Energy\***

1. Подържано налягане на помпата в диапазона от 60 - 80 PCI регулируемо;

2. Контрол на температурата да се извършва с конролер с цифрова индикация;

3. Система дейонизация на водата да се извършва активно с филтърна смола;

4. Система за филтриране на водата посредством филтър 2 микрона;

5. Мотор за помпа да е трифазен.

\*или еквивалентни на горепосочените изисквания